谈  判  文  件

采购项目编号：NKHY2020-GZ-ZC038

采购项目名称：中耳类、咽喉类手术器械

采购人：赣州市妇幼保健院

采购代理机构：赣州市南康区环宇招标代理有限公司

二○二○年八月

目   录

第一章、谈判文件	3

一、谈判公告	3

二、谈 判 须 知	7

（一）总  则	7

（二）谈判文件	8

（三）竞谈响应文件的编制	10

（四）竞谈响应文件的递交	12

（五）谈 判 与 评  审	13

（六）授予合同	21

三、采购项目需求	23

四、合同条款	47

第二章  附件（响应文件格式）	66

1．响应函	67

2.响应货物报价一览表（格式）	68

3.技术规格响应/偏离表	69

4.商务条款响应/偏离表	70

5.技术文件	71

6.营业执照、税务登记证、机构代码证（三证（五证）合一的提供三证（五证）合一证件）	72

7.财务报告或银行资信证明或响应担保函	73

8.依法缴纳税收证明	74

9.依法缴纳社会保障资金的相关材料	75

10.法定代表人身份证明书（格式）	76

11.法定代表人授权书（格式）	77

12.响应供应商关于资格的声明函（格式）	78

13.交纳响应保证金的银行凭证（格式）	79

# 第一章、谈判文件

## 一、谈判公告

赣州市南康区环宇招标代理有限公司受赣州市妇幼保健院的委托，对中耳类、咽喉类手术器械项目进行竞争性谈判。现欢迎国内符合资格条件的响应供应商前来响应。

（一）项目编号：NKHY2020-GZ-ZC038

（二）采购方式：竞争性谈判

（三）采购内容

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 主要技术规格及要求 | 预算金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中耳类、咽喉类手术器械 | 1 | 批 | 详见采购项目需求 | 250000.00 |
| 注：本项目只允许国产产品参与。 |  |  |  |  |  |

（四）谈判方式：本项目不接受联合体响应。开启结束后，谈判小组所有成员集中，与各响应供应商就采购项目中技术参数、售后服务以及合同草案条款等分别进行谈判，谈判小组在谈判结束后，要求符合条件的所有参加谈判的响应供应商在规定的时间内提出最终报价（二次报价）。最终报价（二次报价）在没有修正参数的前提下，最终报价（二次报价）不得高于一次报价；在修正参数的前提下，最终报价（二次报价）可高于一次报价。谈判顺序由现场抽签决定。

（五）响应供应商资格要求:

合格响应供应商应首先符合基本条件，同时符合根据该项目特点设置的特定资格条件。

（1）基本资格条件

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（2）特定资格条件

1、无。

（六）谈判文件的购买：2020年08月17日至2020年08月21日（工作日内）08∶30——11∶30，14∶00——17∶30，在赣州市南康区环宇招标代理有限公司购买，谈判文件工本费200元/本，文件售后不退。

（七）响应截止时间和谈判时间：2020年08月25日09:30（北京时间），谈判地点：赣州市南康区环宇招标代理有限公司开标大厅（赣州市章贡区五指峰路1-51号），逾期或不符合规定的竞谈响应文件恕不接受。签到时应主动出示身份证明原件。（温馨提示：谈判地点交通拥堵，车位紧张，请各响应供应商提前做好准备。）

（八）响应保证金及履约保证金：响应供应商的响应保证金足额一次性缴纳人民币伍仟元整，响应保证金由响应供应商自主选择以电汇等非现金形式提交。以电汇等非现金形式提交者，须在响应截止时间前到账，从响应供应商（不得以分支机构等其他名义转入）的基本账户转入采购代理机构，否则响应无效。各响应供应商在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。未成交供应商以电汇等非现金形式提交的响应保证金,在《成交通知书》发出之日起五个工作日内按来款渠道直接无息退还。成交供应商以电汇等非现金形式提交的响应保证金,在采购合同签订后五个工作日内按来款渠道直接无息退还。成交供应商还须按成交金额的10%缴纳履约保证金（履约保证金以银行转账（电汇）等非现金形式提交），履约保证金由采购人收取，货物验收合格后质保期满且无质量问题一次性无息退还。

（九）付款方法：标的经安装调试验收合格后一个月内一次性付清，不计利息。

（十）新冠肺炎防控：
（1）政府采购代理机构将分别对参与开标人员健康情况开展排查，做好排查登记，不得漏排、瞒报。对未按规定履行排查责任，造成疫情传播或其他严重后果的，依法依规进行处理。
（2）有下列情形之一的人员，一律不得进入开标评标现场：一是最近14天接触过新冠肺炎疑似或确诊患者的；二是来自重疫区隔离期未满的；三是近期有发热、乏力、干咳、气促等可疑症状的；四是现场测量体（额）温超过37.3℃的；五是进入开标评标现场未带口罩的。
（3）做好健康信息登记备案。参加开评标活动的供应商代表、评标专家等有关人员应当携带居民身份证及《开评标人员健康信息登记表》（附件表），供应商代表还需加盖所在单位公章，评标专家在开标现场填写。《开评标人员健康信息登记表》由政府采购代理机构保存备查。
（4）自开评标次日起14天内，开评标活动参加人员确诊为新冠肺炎、出现疑似症状被医学观察或被采取其他强制隔离措施的，应立即通知政府采购代理机构、招投标监管部门。

（5）场内人员全程戴口罩，保持适当距离就坐，杜绝人员扎堆聚集。在疫情防控期间，原则上一家供应商只允许一位供应商代表进入开标会现场，以增加开评标活动空间，确保现场人员合理间隔距离，强化现场疫情防控。

（温馨提示：因新冠肺炎防控期间需求,请各供应商提前做好准备）。

（十一）联系方法：

赣州市南康区环宇招标代理有限公司

地址：赣州市章贡区五指峰路1-51号

电话：0797-5552869

传真：0797-5552879

邮箱: nkhygz@sina.com

联系人：黄珊

开户行：九江银行赣州蓉江小微支行

户名：赣州市南康区环宇招标代理有限公司

账号：287089800000000354

网址：http://www.gc-zb.com/

赣州市妇幼保健院

地址：赣州市大公路106号

电话：0797-8282041

联系人：叶老师

## 二、谈 判 须 知

## （一）总  则

1、适用范围

本谈判文件适用于本响应邀请中所述项目的货物及相关服务的采购。

2、定义

2.1 “采购代理机构”系指赣州市南康区环宇招标代理有限公司。

2.2 “响应供应商”系指向采购代理机构提交竞谈响应文件的制造商或经销商。

2.3“国产产品”系指内资企业和外资企业在中国境内生产的产品。

2.4“采购人”系指本次采购项目的采购单位。

2.5“日”系指开始当天不计入，从次日开始计算。期限的最后一日是国家法定节假日的，顺延到节假日后的次日为期限的最后一日。

2.6“以上”、“以下”、“内”、“以内”，包括本数；所称的“不足”，不包括本数。

3、费用

3.1响应费用：响应供应商应自行承担所有与准备和参加响应有关的费用。不论谈判结果如何，采购代理机构对上述费用不负任何责任。

3.2招标代理服务费：本次采购采购人同意采购代理机构向最后成交供应商收取招标代理服务费，招标代理服务费在确定成交供应商后上网公示时一次性缴纳；请各位响应供应商在报价时充分考虑这一因素。具体收费标准按成交金额采用差额定率累进法，即：当成交金额≤100万时，按1.5%收取。

3.3验收费用：无。

4、合格的响应供应商

4.1凡有能力提供本谈判文件所述货物及服务的，符合本谈判文件规定资格要求的国内供货商可能成为合格的响应供应商。

4.2响应供应商应遵守中国的有关法律、法规和规章的规定。

4.3一个响应供应商只能提交一个响应文件。如果响应供应商之间存在下列互为关联关系的情形之一的，不得同时参加本项目响应；

4.3.1法定代表人（单位负责人、经营者）为同一人的两个及两个以上法人；

4.3.2响应供应商相互之间存在直接控股、管理关系的。

4.4为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商不得参加本项目。

4.5响应代理人在同一个项目只能接受一个响应供应商的委托参加响应。

5、响应供应商信用记录

5.1本次采购将通过信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）对所有参加本项目的响应供应商进行信用记录查询。

5.2查询的截止时间点为2017年08月25日至2020年08月25日（三年，至开启之日）。

5.3响应供应商及响应供应商的法人、委托代理人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的响应供应商，将拒绝其参加本项目。

5.4响应供应商的信用信息查询记录将提交给谈判小组审核，同时报采购人存档。

5.5采购人和采购代理机构将妥善保管响应供应商的信用信息，仅适用于本项目，不会用于本项目与响应无关的其他事项。

5.6保密

参与采购响应活动的各方应对谈判文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

## （二）谈判文件

6、谈判事项说明

6.1响应供应商应认真阅读谈判文件中所有的事项、格式、条件、条款和规范等要求。如果没有按照谈判文件的要求提交全部资料，或没有对谈判文件做出实质性响应，其风险由响应供应商自行承担。根据有关条款规定，其响应有可能被拒绝。

6.2除非有特殊要求，谈判文件不单独提供采购货物使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，响应供应商被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

7、澄清与答疑

7.1本项目不进行集中答疑。任何要求对谈判文件进行澄清和疑问的响应供应商，均应以书面送达形式（加盖响应供应商公章并注明单位名称、联系人及电话）在法律规定的时间内送达到采购代理机构, 采购代理机构对疑问进行汇总整理。必要时，采购代理机构将组织专家进行论证。并将答疑结果公布在中国招标与采购网，各响应供应商应注意浏览。

7.2响应供应商在规定的时间内未对谈判文件要求澄清或提出疑问的，采购代理机构将视其为同意。

7.3响应供应商有义务在采购活动期间浏览中国招标与采购网，采购代理机构在中国招标与采购网上公布的与本次采购项目有关的信息视为已送达各响应供应商。

8、谈判文件的修改

8.1在法律规定期限内，无论出于何种原因，采购代理机构均可主动地或在解答响应供应商提出的澄清问题时，以补充（变更）公告的方式对谈判文件进行修改。

8.2补充（变更）公告将在中国招标与采购网上公布。响应供应商有义务在采购活动期间浏览中国招标与采购网，采购代理机构在中国招标与采购网公布的与本次谈判项目有关的信息视为已送达各响应供应商。修改后的内容是谈判文件的组成部分，将在中国招标与采购网公告所有购买谈判文件的潜在响应供应商，并对潜在响应供应商具有约束力。

## （三）竞谈响应文件的编制

9、响应语言及度量衡单位

9.1响应供应商的竞谈响应文件以及响应供应商就响应的所有来往函中均应使用中文。

9.2竞谈响应文件中所使用的计量单位，除竞谈响应文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

10、竞谈响应文件的编制

10.1响应供应商对竞谈响应文件的编制应按要求装订和封装。

10.2响应供应商应认真阅读并充分理解本文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

10.3竞谈响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的补充（变更）公告及答疑进行编制。响应供应商提供的竞谈响应文件不完整，导致的结果和责任由响应供应商承担。

11、竞谈响应文件的组成

11.1竞谈响应文件统一格式应包括但不限于：

11.1.1响应函

11.1.2竞谈响应文件资料清单

11.1.3响应货物报价一览表

11.1.4关于资格的声明函

11.1.5技术规格偏离表

11.1.6商务条款响应及偏离表

11.1.7有关证明文件

11.1.8法定代表人（单位负责人、经营者）授权书

11.1.9 响应供应商认为需要提供的相关资料及谈判文件要求的其他资料

11.2竞谈响应文件应使用谈判文件提供的格式，且可以按同样格式扩展。

12、报价

12.1竞谈响应文件中的价格均以人民币报价。

12.2供应商应按照“采购项目需求”规定的供货内容、责任范围以及合同条款进行报价，并按《响应货物报价一览表》确定的格式报出分项价格和总价。响应总价中不得包含谈判文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。响应总价中也不得缺漏谈判文件所要求的内容。否则，其响应将被视为无效响应。

12.3响应供应商的报价须包含与本项目有关的一切费用。响应供应商的最终报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

13、响应保证金

13.1响应供应商应按本文件要求提交响应保证金，并作为其响应的一部分。

13.2在开启时，对于未按要求提交响应保证金的响应，采购代理机构将其视为非实质响应响应而予以拒绝。

13.3未成交供应商以电汇等非现金形式提交的响应保证金,在《成交通知书》发出之日起五个工作日内按来款渠道直接无息退还。成交供应商以电汇等非现金形式提交的响应保证金,在采购合同签订后五个工作日内按来款渠道直接无息退还。成交供应商还须按成交金额的10%缴纳履约保证金（履约保证金以银行转账（电汇）等非现金形式提交），履约保证金由采购人收取，货物验收合格后质保期满且无质量问题一次性无息退还。

13.4响应供应商有下列情形之一的，响应保证金不予退还：

13.4.1响应供应商在谈判文件规定的响应有效期内撤回其响应的；

13.4.2响应供应商未按照采购程序规定签字确认的；

13.4.3成交供应商在公示期内无正当理由放弃成交的；

13.4.4成交后无正当理由不与采购人签订合同的；

13.4.5成交供应商未按规定提交履约保证金的；

13.4.6成交供应商提供虚假材料，被谈判小组查实的；

13.4.7成交供应商拒不按照规定缴纳招标代理服务费的；

13.4.8其他被认定不予退还情形的。

14、响应有效期

14.1响应有效期为采购代理机构规定的开启之日后90天。

14.2特殊情况下，在原定响应有效期截止之前，采购代理机构可以要求响应供应商延长响应有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。响应供应商可以拒绝采购代理机构的这种要求，其响应保证金将不予退还。但其响应在原响应有效期期满后将不再有效。同意延长响应有效期的响应供应商将不会被要求和允许修正其竞谈响应文件，而只会被要求相应地延长响应保证金的有效期。在这种情况下，有关响应保证金的退还和不予退还的规定将在延长了的有效期内继续有效。

15.竞谈响应文件份数和签署

15.1响应供应商应按照要求，提交一式叁份竞谈响应文件（1份正本、2份副本），竞谈响应文件的正本与副本如有不一致之处，以正本为准。

15.2竞谈响应文件必须按统一格式编制并鼓励按顺序胶装成册，未胶装成册者导致的材料缺失，代理机构不承担相对应的责任。但未胶装成册不会导致被判定为无效投标。

15.3竞谈响应文件必须用不褪色的蓝黑和黑色墨水填写或打印（所有纸张必须使用A4纸，宣传材料除外）。

15.4竞谈响应文件的正本要求由响应供应商法定代表人（单位负责人、经营者）签署并加盖响应供应商公章。法定代表人（单位负责人、经营者）参加的，应提供法定代表人（单位负责人、经营者）资格证明。正式授权代表参加的，须将以书面形式出具的“法定代表人（单位负责人、经营者）授权书”原件附在竞谈响应文件正本中。副本可以采用复印件。

15.5除响应供应商对错处做必要修改外，竞谈响应文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由响应供应商签字和盖章。

## （四）竞谈响应文件的递交

16、竞谈响应文件的密封和标记

16.1响应供应商应将竞谈响应文件正本、副本分别密封,并在封装袋上注明“正本”、“副本”字样。

16.2封装袋应写明项目名称、项目编号、响应供应商名称并于封口处加盖骑缝章，并按注明的地址送达响应地点。

16.3竞谈响应文件未按上述规定密封或加写标记，竞谈响应文件将被拒绝。

17、响应截止期

在响应截止期后递交的竞谈响应文件，采购代理机构将拒绝接收。

18、响应文件的补充、修改和撤回

18.1在规定的响应截止期前，响应供应商可以书面形式提出补充、修改或撤回其递交的响应文件。

18.2响应供应商的补充、修改材料或撤回通知，应按规定进行编制、密封、标记和递交，且在密封袋上标明“响应文件补充”、“响应文件修改”或“响应文件撤回通知”字样。

18.3在响应截止期至响应文件规定的响应有效期终止日之间的这段时间内，响应供应商不能撤回响应文件，否则其响应保证金将不予退还。

18.4补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

## （五）谈 判 与 评  审

19、谈判小组的组成

谈判小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，依法组建谈判小组。

20、谈判

20.1采购代理机构将在规定的时间和地点组织谈判。响应供应商应派法定代表人（单位负责人、经营者）或授权代表参加，参加谈判的代表应签名报到以证明其出席。签到时应主动出示身份证明原件。

20.2谈判由采购代理机构主持，邀请采购人、响应供应商、财政部门和有关监督部门代表参加，谈判时，监督管理部门及有关部门可以视情况到场监督谈判情况，经当场确认无误后当众开启。

20.3谈判时，采购代理机构工作人员当众宣读响应供应商名称及采购代理机构认为合适的其它内容，并做好谈判记录。

21、评审程序

21.1评审工作由采购代理机构负责组织，具体评审事务由采购代理机构依法组建的谈判小组负责。

21.2谈判小组全体成员到位后，推举其中一位评审专家担任评审小组组长，并由评审小组组长牵头组织该项目评审工作。评审小组按以下程序独立履行评审职责：

21.2.1资格性检查。依据法律、法规和谈判文件的规定，对响应文件中的资格证明、响应保证金等进行审查，以确定响应供应商是否具备响应资格。资格性检查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 响应供应商应符合的基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 响应供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照、组织机构代码证复印件加盖响应供应商公章（印鉴章）；响应供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。（当上述证件可以通过互联网或者相关信息系统查询的信息时，仅提供查询网址即可，无需提供证件复印件，但查询网址必须书面体现在响应文件中，否则导致的不利后果由响应供应商自行承担）（因新冠肺炎疫情影响而导致有效期到期而无法办理新证、年检等，有效期自动顺延。(恢复办理的除外)） |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供经审计的完整的财务报告复印件，财务报告为上一年度或截止到开标之日止在18个月内的财务报告，财务报告须由会计师事务所出具，如公司为本年度成立，则出具上一期的财务审计报告,财务报告必须是无保留意见审计报告。响应供应商是法人的如没有经审计的财务报告，可提供响应供应商基本开户银行出具银行资信证明；资信证明必须有所致单位且所致单位必须为赣州市南康区环宇招标代理有限公司（银行另有规定的，从其规定），在响应文件正本中须提供原件。（当上述证件可以通过互联网或者相关信息系统查询的信息时，仅提供查询网址即可，无需提供证件复印件，但查询网址必须书面体现在响应文件中，否则导致的不利后果由响应供应商自行承担）（因新冠肺炎疫情影响而导致有效期到期而无法办理新证、年检等，有效期自动顺延。(恢复办理的除外)） |
|  |  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 响应供应商提供书面声明或相关证明材料原件。 |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 | 税务登记证（副本）（三证合一、五证合一、多证合一除外）、依法缴纳税收证明（税务部门加盖印章），响应供应商所在地（税务部门另有规定的，从其规定）或免税证明（免税证明包含但不限于税务部门出具的证明材料复印件或响应供应商未达到缴纳税收限额标准的加盖响应供应商公章的声明函原件）和社会保险缴纳证明材料（依法征收部门加盖印章，响应供应商所在地另有规定的，从其规定）复印件（当上述证件可以通过互联网或者相关信息系统查询的信息时，仅提供查询网址即可，无需提供证件复印件，但查询网址必须书面体现在响应文件中，否则导致的不利后果由响应供应商自行承担）（因新冠肺炎疫情影响而导致有效期到期而无法办理新证、年检等，有效期自动顺延。(恢复办理的除外)） |
|  |  | （5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 响应供应商提供书面声明 |
| 2 | 特定资格条件 |  | 无 |
| 3 | 响应保证金 |  | 足额一次性缴纳响应保证金（不接受多缴） |

21.2.2符合性检查。依据谈判文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署 | 响应文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合谈判文件规定的格式，签字或盖章齐全。 |
|  |  | 响应方案 | 只能有一个方案响应。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在采购预算范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件内容 | 响应文件内容齐全、无遗漏。 |
| 3 | 谈判文件的响应程度审查 | 响应文件内容 | 对谈判文件中采购项目要求作出响应。 |
|  |  | 响应有效期 | 满足谈判文件规定。 |

22、响应的评价与比较

22.1谈判小组各成员独立对资格性检查和符合性检查合格的响应文件进行商务和技术评估。

22.2谈判小组各成员独立对每个有效响应供应商的响应文件进行评价。

22.3采购代理机构不向未成交供应商解释未成交原因，不退还竞谈响应文件。

22.4本次采购采购人授权由谈判小组直接确定成交供应商。

23、错误修正

23.1二次报价（最终报价）的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

23.2总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

23.3单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修正单价；

23.4对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

23.5谈判小组按上述修正错误的原则及方法调整或修正响应文件，响应供应商同意并签字确认二次报价（最终报价）后，调整后的二次报价（最终报价）对响应供应商具有约束作用。如果响应供应商不接受修正后的报价，则其响应将判定为无效响应处理。

24、无效响应

在初审时响应供应商有下列情形之一的，属于实质上没有响应谈判文件要求的响应，其响应将被视为无效响应：

24.1竞谈响应文件数量不足或竞谈响应文件没有正本的或响应文件有两本及以上正本的；

24.2响应供应商未提交响应保证金或金额不足、响应保证金提交形式不符合谈判文件要求的；

24.3响应供应商未通过资格性检查或响应文件未通过符合性检查的；

24.4含有违反国家法律、法规的内容，或附有采购人不能接受的条件的；

24.5竞谈响应文件无法定代表人（单位负责人、经营者）签字的；

24.6 同一项目（品目）的货物，制造商参与响应，再委托代理商参与响应的；

24.7响应有效期不足的；

24.8未按谈判文件规定的格式填写的；

24.9字迹模糊，辨认不清的；

24.10法定代表人（单位负责人、经营者）为同一人的两个及两个以上响应供应商；

24.11响应供应商相互之间存在直接控股、管理关系的；

24.12响应供应商为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；

24.13现场签到的委托代理人与响应文件中委托代理人不一致的；

24.14属于谈判文件中规定被视为无效响应其它条款的。

谈判小组谈判后，供应商仍存在下列情况之一的，属于实质上没有响应谈判谈判文件要求的响应，其响应将被视为无效响应：

24.15经谈判小组谈判技术参数不符合谈判文件要求的；

24.16质保期不能满足要求的或交货时间不能满足的；

24.17响应总金额超过本项目采购总预算，采购人不能支付的；

24.18竞谈响应文件技术规格中的响应与事实不符或虚假响应的；

25、在竞争性谈判中，出现下列情形之一的，应予废标：

25.1属于专业条件的供应商或对谈判文件实质性响应不足三家的；

25.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

25.3响应供应商的最终报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

25.4因重大变故，采购任务取消的；

25.5法律、法规规定其他满足废标情况的。

26、竞谈响应文件的评审及澄清

26.1在竞谈响应文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，响应供应商对采购代理机构和谈判小组施加影响的任何行为，都将取消其响应资格。

26.2评审的审查、评价和比较，响应供应商可应评委的提问对其提供产品的生产制造情况、产品技术性能、配置、特殊优点和售后服务等进行简要说明和澄清。有关澄清的要求和答复原则上应采用书面形式，但响应价格（校核时发现的算术错误除外）和其它实质性的内容不得更改。

26.3响应供应商必须保证竞谈响应文件所提供的全部资料真实可靠，并接受谈判小组对其中任何资料进一步核实的要求。

27、谈判的步骤：

（一）第一轮谈判

谈判小组按已确定的谈判顺序，与单一供应商分别就符合采购需求、质量和服务等进行谈判，并了解其报价组成情况。

谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

采购代理机构对谈判过程和重要谈判内容进行记录，谈判小组召集人和响应供应商在记录上签字确认。

（二）谈判文件修正

第一轮谈判结束后，谈判小组进行合议。根据第一轮谈判掌握的情况，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求的技术、服务要求以及合同草案条款，确定采购内容的详细规格或具体要求，优化采购方案，并经采购人代表确认后谈判小组签字。

采购代理机构通知响应供应商集中，谈判小组强调调整后的采购要求，将谈判文件的修改结果以书面形式通知响应供应商，给响应供应商提供较充分的修正时间。

响应供应商根据第一轮谈判情况和谈判文件修改书面通知，对原竞谈响应文件进行修正，并在规定时间内将修正文件由供应商或其授权委托人签字或盖章后密封送交谈判小组。逾时不交的，视同放弃谈判。修正文件与竞谈响应文件同具法律效力。

（三）第二轮谈判

谈判小组就修正后的竞谈响应文件与响应供应商分别进行谈判。采购代理机构对谈判过程和谈判内容进行记录，谈判小组召集人和响应供应商在记录上签字确认。并按（四）最终报价（二次报价）的要求，进行最终报价，谈判小组按谈判文件设定的方法和标准确定成交供应商。

第二轮谈判谈判小组未能确定成交供应商的，按（二）谈判文件修正的要求，对谈判文件修正后进行第三轮谈判。第三轮谈判为最终的谈判。

（四）最终报价（二次报价）

最终的谈判结束后，所有响应供应商在15分钟内作最终报价（二次报价）递交谈判小组。在提交最后报价前，响应供应商可以根据谈判情况退出谈判。谈判小组按评审标准，报价从低到高排序，推荐成交供应商顺序，形成评审报告。

所有响应供应商的最终报价（二次报价）未超过采购预算不足3家，谈判活动终止；终止后，采购人调整项目需求后重新组织采购。或采购人调整采购预算采取其他采购方式采购的应当在再次采购活动开始前经采购人的同级财政部门批准。

谈判过程由采购代理机构指定专人负责记录，并存档备查。

28、评审办法

28.1本次谈判采用最低评标价法，即在质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，以提出最低报价的响应供应商为成交供应商。

28.2同一合同项下为单一品目的货物采购中，同一品牌同一型号产品有多家供应商参加响应，只能按照一家供应商计算。评审中在其他条件（资格性检查、符合性检查）合格的前提下，选取二次报价（最终报价）最低的供应商进入评审，舍掉其他供应商。

28.3谈判小组认为，排在前面的成交候选供应商的最终报价（二次报价）或者最终报价（二次报价）某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料。

29、资格预审

本项目不进行资格预审。

30、确定成交供应商

30.1谈判小组依据谈判文件规定的评审办法、程序、标准，对竞谈响应文件进行评审，提出书面评审报告，确定成交供应商名单。

30.2评审结束后，成交结果将在中国招标与采购网公示一个工作日。

- （六）授予合同

31、成交供应商授予标准

采购人授权谈判小组按报价高低把实质上响应谈判文件的且报价最低的供应商确定为成交供应商。

32、成交通知书

32.1采购代理机构在成交供应商确定后2个工作日内向成交供应商以书面形式发出《成交通知书》，同时在中国招标与采购网上公告成交结果。

32.2《成交通知书》是合同的一个组成部分。

32.3当《成交通知书》发出后，采购代理机构将通知所有未成交的响应供应商，同时按照本谈判文件的规定退还所有响应保证金。

33、签订合同

33.1采购人与成交供应商应当在《成交通知书》发出之日起三十日内，按照谈判文件确定的事项签订与成交供应商签订书面合同，并于签订合同后15日内交货，包括安装调试完成。所签订的合同不得对谈判文件和成交供应商响应文件作实质性修改。

33.2合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

33.3谈判文件、成交供应商的响应文件及评审过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

34、解释权

本谈判文件是根据国家有关法律、法规有关规定编制，解释权属赣州市南康区环宇招标代理有限公司。

35、未尽事宜

参照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）及有关法律、法规的规定执行。

- 三、采购项目需求

（一）响应供应商须提供全新、原装，并符合质量标准的货物。

（二）响应供应商须明确承诺所投货物质保期壹年及以上，响应产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。响应供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按响应供应商实际承诺执行。

成交供应商和制造商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商和制造商应在4小时内响应，24小时内到达现场（远郊区48小时内到达现场）进行处理，确保产品正常工作；无法在24小时内解决的，应在24小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。在质保期内，如果成交供应商和制造商的产品技术升级，供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，成交供应商和制造商应对采购人购买的产品进行免费升级服务。质量保证期过后，供应商和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。质量保证期过后，采购人需要继续由原供应商和制造商提供售后服务的，该供应商和制造商应以优惠价格提供售后服务。

（三）货物如为某单位的专利或特有产品，请响应供应商在答疑期内告知采购代理机构。

（四）所有货物的知识产权问题，由各响应供应商自行负责。

（五）本谈判文件提出的是最低限度的要求，响应供应商的方案应达到或优于本谈判文件要求，且符合国家有关标准和规范要求。

（六）成交供应商须为采购人提供设备的操作、使用及维护的技术培训服务且所有培训费用（含培训教材费）计入总价，采购人不另外支付任何费用。

（七）技术规格及要求：

| 序号 | 设备名称 | 主要技术规格及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 耳镜 | 1、耳镜应光滑、平整，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤、划痕和裂纹等。 2、各个接连部位承受1000g砝码5分钟时，无发生变形、开裂现象。 3、电珠开关导电性能应良好，开关时应轻松灵活，无轧住现象。 4、电珠与耳镜配合时，电源接触应良好，不得有时明时暗现象。 5、耳镜头和耳套配合锁紧可靠，不得松动。 6、耳镜用耳镜喇叭测试时，距耳镜喇叭口30mm处，其光照度不低于80Lx。 7、反复挤压气囊能保持橡胶管不堵塞，出气顺畅。 |
| 2 | 耳刮匙 | 1、耳刮匙所用与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016标准的要求。 2、器械经热处理，其硬度为48HRC-52HRC。 3、锐头的刃口应锋利,在A4纸上轻轻刮擦时,A4纸能起毛,但不会刮破，钝头的在A4纸刮匙，不会起毛。 4、柄部水平固定,头部承受5N重物时其变形量(挠度)不大于2mm,卸载后能恢复原位。 5、刮匙刃口应完整,无崩刃现象;柄花应清晰完整，无缺损现象;外表面应光滑、无锋棱、无毛刺、无裂痕和碰伤。 6、表面粗糙度Ra之值为：头部不大于0.8μm，杆部不大于1.6μm。 7、在常规条件下消毒，不得产生腐蚀现象。符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级要求。 |
| 3 | 显微耳钩 | 1、显微耳钩所用与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016标准的要求。 2、器械经热处理，其硬度为48HRC-52HRC。 3、器械头部应尖利。 4、器械外表面光滑，杆部平直，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕。 5、在常规条件下消毒，不得产生腐蚀现象。符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级要求。 |
| 4 | 耳钳 | 1、耳钳所用与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016标准的要求。 2、器械经热处理，其硬度为48HRC-52HRC。 3、模仿手术动作时，头部开、闭应顺畅，无卡滞现象。 4、乳突咬骨咬切硅胶是应轻松咬下；其他规格钳头闭合上下二片应对齐，不得有偏移或张口现象，上下钳头相互吻合，钳齿应清晰完整，不得有缺齿、烂齿等缺陷。 5、器械外表面光滑，杆部平直，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕。 6、表面粗糙度Ra之值为：头部不大于0.8μm，杆部不大于1.6μm。 7、连接部位应牢固、平整，销钉无露白现象。 8、在常规条件下消毒，不得产生腐蚀现象。符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级要求。 |
| 5 | 显微耳针 | 1、显微耳针所用与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016标准的要求。 2、器械经热处理，其硬度为48HRC-52HRC。 3、器械头部应尖利。 4、器械外表面光滑，杆部平直，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕。 5、在常规条件下消毒，不得产生腐蚀现象。符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级要求。 |
| 6 | 耳用吸引管 | 1、耳用吸引管所用与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016标准的要求。 2、耳用吸引管管道应通畅，不应有阻塞现象。 3、耳用吸引管各焊接与紧配部位连接应牢固。 4、耳用吸引管外表面光滑、平整，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕。 5、表面粗糙度Ra之值为：外表面不大于0.8μm，通条不大于1.6μm。 6、在常规条件下消毒，不得产生腐蚀现象。符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级要求。 |
| 7 | 乳突牵开器 | 1、乳突牵开器所用与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016标准的要求。 2、器械经热处理，其硬度为48HRC-52HRC。 3、锁卡应灵活，锁止牢固。 4、闭合时头部应相互抱合，无顶齿现象。 3、器械外表面光滑，杆部平直，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕。 4、在常规条件下消毒，不得产生腐蚀现象。符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级要求。 |
| 8 | 耳剪 | 1、耳剪所用与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016标准的要求。 2、器械经热处理，其硬度为48HRC-52HRC。 3、耳剪开闭应轻松灵活，不应有咬口、卡塞、螺钉跟动现象。 4、刀口应锋利，能顺利剪切4层21支纱布或21支脱脂棉花。 5、器械外表面光滑，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，剪刀刃口应锋利、清晰、完整、无卷刃、崩刃现象。 6、其表面粗糙度Ra之值为：头部不大于0.8μm，其它部位不大于1.6μm。 7、在常规条件下消毒，不得产生腐蚀现象。符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级要求。 |
| 9 | 显微耳钩 | 1、显微耳钩所用与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016标准的要求。 2、器械经热处理，其硬度为48HRC-52HRC。 3、器械头部应尖利。 4、器械外表面光滑，杆部平直，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕。 5、在常规条件下消毒，不得产生腐蚀现象。符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级要求。 |
| 10 | 耳用刀 | 1.耳用刀所用与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016标准的要求。 2. 器械经热处理，其硬度为48HRC-52HRC。 3. 耳用刀头部应锋利，不应有卷刃，崩刃现象，能顺利划破薄膜。 4. 器械外表面光滑，杆部平直，柄部可有柄花或无柄花，柄花应清晰、完整，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕。 5. 表面粗糙度Ra之值为：杆部不大于0.8μm，柄部不大于1.6μm。 6. 连接部位应牢固、平整，无堆焊、脱焊现象。 7. 在常规条件下消毒，不得产生腐蚀现象。符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级要求。 |
| 11 | 中耳息肉钳 | 1、中耳息肉钳所用与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016标准的要求。 2、器械经热处理，其硬度为48HRC-52HRC。 3、模仿手术动作时，头部开、闭应顺畅，无卡滞现象。 4、钳头刃口应清晰、完整、无断刃现象，闭合上下二片刃口应对齐，不得有偏移或张口现象，咬合时能轻松咬下硅胶管。 5、器械外表面光滑，杆部平直，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕。 6、表面粗糙度Ra之值为：头部不大于0.8μm，杆部不大于1.6μm。 7、连接部位应牢固、平整，销钉无露白现象。 8、在常规条件下消毒，不得产生腐蚀现象。符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级要求。 |
| 12 | 耳钳 | 1、耳钳所用与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016标准的要求。 2、器械经热处理，其硬度为48HRC-52HRC。 3、模仿手术动作时，头部开、闭应顺畅，无卡滞现象。 4、乳突咬骨咬切硅胶是应轻松咬下；其他规格钳头闭合上下二片应对齐，不得有偏移或张口现象，上下钳头相互吻合，钳齿应清晰完整，不得有缺齿、烂齿等缺陷。 5、器械外表面光滑，杆部平直，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕。 6、表面粗糙度Ra之值为：头部不大于0.8μm，杆部不大于1.6μm。 7、连接部位应牢固、平整，销钉无露白现象。 8、在常规条件下消毒，不得产生腐蚀现象。符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级要求。 |
| 13 | 槌骨剪 | 1、槌骨剪所用与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016标准的要求。 2、器械经热处理，其硬度为48HRC-52HRC。 3、模仿手术动作时，头部开、闭应顺畅，无卡滞现象。 4、刃口应锋利，无断刃、卷刃、缺刃现象，剪切时能轻松剪下0.5mm纸板，剪切边口应整齐。 5、器械外表面光滑，杆部平直，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕。 6、表面粗糙度Ra之值为：头部不大于0.8μm，杆部不大于1.6μm。 7、连接部位应牢固、平整，销钉无露白现象。 8、在常规条件下消毒，不得产生腐蚀现象。符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级要求。 |
| 14 | 耳息肉剪 | 1、中耳息肉钳所用与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016标准的要求。 2、器械经热处理，其硬度为48HRC-52HRC。 3、模仿手术动作时，头部开、闭应顺畅，无卡滞现象。 4、刃口应锋利，无断刃、卷刃、缺刃现象，剪切时能轻松剪下薄膜，剪切边口应整齐。 5、器械外表面光滑，杆部平直，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕。 6、表面粗糙度Ra之值为：头部不大于0.8μm，杆部不大于1.6μm。 7、连接部位应牢固、平整，销钉无露白现象。 8、在常规条件下消毒，不得产生腐蚀现象。符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级要求。 |
| 15 | 显微耳针 | 1、显微耳针所用与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016标准的要求。 2、器械经热处理，其硬度为48HRC-52HRC。 3、器械头部应尖利。 4、器械外表面光滑，杆部平直，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕。 5、在常规条件下消毒，不得产生腐蚀现象。符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级要求。 |
| 16 | 耳钳 | 1、耳钳所用与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016标准的要求。 2、器械经热处理，其硬度为48HRC-52HRC。 3、模仿手术动作时，头部开、闭应顺畅，无卡滞现象。 4、乳突咬骨咬切硅胶是应轻松咬下；其他规格钳头闭合上下二片应对齐，不得有偏移或张口现象，上下钳头相互吻合，钳齿应清晰完整，不得有缺齿、烂齿等缺陷。 5、器械外表面光滑，杆部平直，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕。 6、表面粗糙度Ra之值为：头部不大于0.8μm，杆部不大于1.6μm。 7、连接部位应牢固、平整，销钉无露白现象。 8、在常规条件下消毒，不得产生腐蚀现象。符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级要求。 |
| 17 | 耳道皮瓣刀 | 1、耳道皮瓣刀所用与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016标准的要求。 2、器械经热处理，其硬度为48HRC-52HRC。 3、头部应锋利，不应有卷刃，崩刃现象，能顺利划破薄膜。 4、器械外表面光滑，杆部平直，柄部可有柄花或无柄花，柄花应清晰、完整，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕。 5、表面粗糙度Ra之值为：杆部不大于0.8μm，柄部不大于1.6μm。 6、连接部位应牢固、平整，无堆焊、脱焊现象。 7、在常规条件下消毒，不得产生腐蚀现象。符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级要求。 |
| 18 | 耳用刀 | 1.耳用刀所用与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016标准的要求。 2.器械经热处理，其硬度为48HRC-52HRC。 3.耳用刀头部应锋利，不应有卷刃，崩刃现象，能顺利划破薄膜。 4.器械外表面光滑，杆部平直，柄部可有柄花或无柄花，柄花应清晰、完整，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕。 5.表面粗糙度Ra之值为：杆部不大于0.8μm，柄部不大于1.6μm。 6.连接部位应牢固、平整，无堆焊、脱焊现象。 7.在常规条件下消毒，不得产生腐蚀现象。符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级要求。 |
| 19 | 剥离器 | 1、本产品所用与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016标准的要求。 2、器械经热处理，其硬度为48HRC-52HRC。 3、头部两边应锋利，能顺利划破1层A4纸。 4、器械外表面光滑，杆部平直，柄部可有柄花或无柄花，柄花应清晰、完整，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕。 5、表面粗糙度Ra之值为：头部不大于0.8μm，柄部不大于1.6μm。 6、连接部位应牢固、平整，无堆焊、脱焊现象。 7、在常规条件下消毒，不得产生腐蚀现象。符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级要求。 |
| 20 | 取鱼骨喉钳 | 1、取鱼骨喉钳所用与患者接触部分的金属材料应采用医用不锈钢材料制造，该材料化学成分应符合YY/T 0294.1-2016标准要求的代号B不锈钢无毒材料。 2、各活动件活动应轻松灵活，不得有卡滞现象。 3、头部应经热处理，其硬度为HRC40～48。 4、器械外表面应光滑、圆整，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤、划痕和裂纹等缺陷；钳头齿应清晰、完整，无缺齿、断齿等现象。 5、表面粗糙度Ra值为：与患者体腔接触部位应不大于0.40μm，其它部位应不大于1.6μm。 6、各联接部位应牢固可靠，钳头无明显晃动现象；钳头闭合时，唇头齿应相互吻合，不得有错口及摆头现象。 7、器械具有良好的弹性，夹持2mm紫铜棒时，各部位不得变形或断裂。 8、器械应有良好的耐腐蚀性能，满足YY/T 0149-2006中5.4b级要求。 |
| 21 | 显微喉钳 | 1、显微喉钳所用与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016标准的要求。 2、钳头经热处理，其硬度为48HRC-52HRC。 3、模仿手术动作时，头部开、闭应顺畅，无卡滞现象。 4、钳头刃口应清晰、完整、无断刃现象，闭合上下二片刃口应对齐，不得有偏移或张口现象，咬合时能轻松咬下硅胶管。 5、器械外表面光滑，杆部平直，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：头部不大于0.8μm，杆部不大于1.6μm。 6、连接部位应牢固、平整，销钉无露白现象。 7、在常规条件下消毒，不得产生腐蚀现象。符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级要求。 |
| 22 | 喉粘膜钳 | 1、喉粘膜钳所用与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016标准的要求。 2、器械经热处理，其硬度为48HRC-52HRC。 3、模仿手术动作时，头部开、闭应顺畅，无卡滞现象。 4、钳头切口应清晰、完整、无卷刃、崩刃现象，咬切时能轻松切下1mm厚纸板。 5、器械外表面光滑，杆部平直，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕。 6、表面粗糙度Ra之值为：头部不大于0.8μm，杆部不大于1.6μm。 7、连接部位应牢固、平整，销钉无露白现象。 8、在常规条件下消毒，不得产生腐蚀现象。符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级要求。 |
| 23 | 喉分离钳 | 1、喉分离钳所用与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016标准的要求。 2、器械经热处理，其硬度为48HRC-52HRC。 3、模仿手术动作时，头部开、闭应顺畅，无卡滞现象。 4、器械具有良好的弹性，夹持2mm紫铜棒时，各部位不得变形或断裂。 5、器械外表面光滑，杆部平直，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，钳头闭合时，应相互吻合，不得有错口及摆头现象。 6、表面粗糙度Ra之值为：头部不大于0.8μm，杆部不大于1.6μm。 7、各连接部位应牢固可靠，钳头无明显晃动现象，无虚焊、堆焊现象。 8、在常规条件下消毒，不得产生腐蚀现象。符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级要求。 |
| 24 | 显微喉剪 | 1、显微喉剪所用与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016标准的要求。 2、钳头经热处理，其硬度为48HRC-52HRC。 3、模仿手术动作时，头部开、闭应顺畅，无卡滞现象。 4、刃口应清晰、完整、无断刃现象，闭合上下二片刃口应对齐，不得有偏移或张口现象，咬合时能轻松咬下硅胶管。 5、器械外表面光滑，杆部平直，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：头部不大于0.8μm，杆部不大于1.6μm。 6、连接部位应牢固、平整，销钉无露白现象。 7、在常规条件下消毒，不得产生腐蚀现象。符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级要求。 |
| 25 | 显微喉刀 | 1、显微喉刀所用与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016标准的要求。 2、器械经热处理，其硬度为48HRC-52HRC。 3、刀头应锋利。 4、刀刃应清晰、完整、无卷刃、崩刃现象。 5、器械外表面光滑，杆部平直，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕。 6、在常规条件下消毒，不得产生腐蚀现象。符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级要求。 |
| 26 | 吸引管 | 1、合YY/T 0294.1-2016标准的要求。 2、吸引管管腔道应通畅。 3、器械外表面光滑，杆部平直，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于1.6μm。 4、连接部位应牢固、平整。 5、在常规条件下消毒，不得产生腐蚀现象。符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级要求。 |
| 27 | 显微喉针 | 1、显微喉针所用与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016标准的要求。 2、器械外表面光滑，杆部平直，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕。 3、球头显微喉针配刀柄用，杆部插入持手柄孔中，不应有过紧现象。 4、尖头显微喉针管道应通畅，不应有阻塞现象。 5、尖头显微喉针连接部位应牢固、平整，无堆焊或脱焊等现象。 6、 表面粗糙度为：进入人体腔内或与人体紧密接触部位表面粗糙度Ra≤0.8μm，其余部位Ra≤1.6μm。 7、在常规条件下消毒，不得产生腐蚀现象。符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级要求。 |
| 28 | 显微喉剥离子 | 1、显微喉剥离子由头部、杆部和柄部组成，采用不锈钢材料制成，非无菌提供。主要用于手术时刮除组织、皮肤赘生物、异物，可重复使用。 2、显微喉剥离子采用 YY/T 0294.1-2016 中代号为 B或C的不锈钢制造。 3、头部应经热处理,B号材料硬度为HRC40～48,C号材料硬度为HRC47～53。 4、刃口应锋利,在A4纸上轻轻刮擦时,A4纸能起毛,但不会刮破。 5、柄部水平固定,头部承受5N重物时其变形量(挠度)不大于2mm,卸载后能恢复原位。 6、显微喉剥离子刃口应完整,无崩刃现象;柄部直纹清晰;表面应光滑、无锋棱、无毛刺、无裂痕和碰伤。 7、显微喉剥离子头部和杆部有光亮Ra≤0.4μm,柄部无光亮Ra≤1.6μm。 8、显微喉剥离子耐腐蚀性应满足YY/T 0149-2006中5.4b的要求。 |
| 29 | 耳鼻喉科用刀 | 1、耳鼻喉科用刀接触人体部位的材料应采用医用不锈钢材料制造，该材料化学成分 应符合 YY/T0294.1-2005《外科器械 金属材料第一部分：不锈钢》中要求的 C 号和 M 号不锈钢无毒材料制造; 2、耳鼻喉科用刀各部件外表面应光滑，剪刀的刃口应锋利，应有良好的剪切功能，剪刀刃口不得有卷刃、崩刃现象，手柄应平直，不得有锋棱、毛刺、裂纹，其表面粗糙度参数 Ra 值为剪刀头、手柄应不大于 0.20μm，其余部位应不大于 0.80μm。 3、耳鼻喉科用刀各联接部位应牢固可靠，焊缝应平整、光滑，不得有脱焊或堆焊现象。 4、耳鼻喉科用刀各部件应装卸方便，不得有卡滞现象。耳鼻喉科用刀的铆合应牢固，当开合时，应灵活松紧适度，不得有咬口和卡住现象。铆钉不得跟动。 5、耳鼻喉科用刀硬度应在 478HV0.2-620HV0.2，两片硬度值相差不大于 45HV0.2。 6、耳鼻喉科用刀应具有良好的耐腐蚀性能，在常规条件下消毒，不得产生腐蚀现象。 |
| 30 | 扁桃体剪 | 1、扁桃体剪所用与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016标准的要求。 2、器械经热处理，其硬度为48HRC-52HRC。 3、模仿手术动作时，头部开、闭应顺畅，无剪口卡滞现象。 4、刀口应锋利，能顺利剪切4层21支纱布或21支脱脂棉花。 5、器械外表面光滑，杆部平直，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，剪刀刃口应锋利、清晰、完整、无卷刃、崩刃现象。 6、其表面粗糙度Ra之值为：头部不大于0.8μm，其它部位不大于1.6μm。 7、连接部位光滑，平整，无虚焊，无明显焊接痕迹。 8、在常规条件下消毒，不得产生腐蚀现象。符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级要求。 |
| 31 | 扁桃体止血钳 | 1、扁桃体止血钳所用与患者接触部分的金属材料应采用医用不锈钢材料制造，该材料化学成分应符合YY/T 0294.1-2016标准的要求。 2、钳头应经热处理，其硬度为48HRC-52HRC。 3、钳头二片应相互吻合，不得有错口及偏摆现象，钳齿应清晰完整，不得有缺齿、烂齿等缺陷。 4、钳开闭应轻松灵活，不得有卡滞现象。 5、钳头张开度应不小于30°。 6、钳应有良好的弹性和夹持力，当钳头夹持Φ2mm紫铜棒时，钳子各部位不应产生变形和断裂现象，且头部夹持力应大于10N。 7、钳应有良好的锁止性能。 8、扁桃体止血钳各联接部位应牢固可靠，焊缝应平整光滑，无脱焊或堆焊现象。 9、扁桃体止血钳的外表面应光滑，杆部应平直，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：头端部应不大于0.40μm，柄杆部应不大于1.60μm。 10、扁桃体止血钳应有良好的耐腐蚀性能，在常规条件下消毒，不得产生腐蚀现象。 |
| 32 | 海绵钳 | 1、接触人体部位的材料应采用医用不锈钢材料制造， 该材料化学成分应符合 YY/T0294.1-2005《外科器械 金属材料第一部分：不锈钢》中要求的 C 号不锈钢无毒材料制造; 2、开合性能：钳头开合应顺利。 3、咬切性能：被咬切的聚氨酯膜切边应呈咬切钳头部行状，且切边轮廓清晰、无撕扯现象。 4、外观软管表面应光洁，色泽均匀，不应有锋棱、毛刺。 5、钳头应光滑。钳头闭合时头端至二分之一处应吻合，不得有明显偏歪。 6、表面可处理成有光亮或无光亮，其表面粗糙度 Ra 最大值：有光亮应不大于0.4μm；无光亮应不大于0.8μm。 7、器械各联接部位应牢固可靠，焊缝应平整、光滑，不得有脱焊或堆焊现象。 8、器械的铆合应牢固，当开合时，应灵活松紧适度，不得有咬口和卡住现象。铆钉不得跟动。 9、硬度应在 40HV0.2-48HV0.2，两片硬度值相差不大于4HV0.2。 10、器械应具有良好的耐腐蚀性能，在常规条件下消毒，不得产生腐蚀现象。按 YY/T 0149-2006 中沸水试验法进行试验，符合 b 级要求。 |
| 33 | 耳鼻喉科用刀 | 1、耳鼻喉科用刀接触人体部位的材料应采用医用不锈钢材料制造，该材料化学成分 应符合 YY/T0294.1-2005《外科器械 金属材料第一部分：不锈钢》中要求的 C 号和 M 号不锈钢无毒材料制造; 2、耳鼻喉科用刀各部件外表面应光滑，剪刀的刃口应锋利，应有良好的剪切功能，剪刀刃口不得有卷刃、崩刃现象，手柄应平直，不得有锋棱、毛刺、裂纹，其表面粗糙度参数 Ra 值为剪刀头、手柄应不大于 0.20μm，其余部位应不大于 0.80μm。 3、耳鼻喉科用刀各联接部位应牢固可靠，焊缝应平整、光滑，不得有脱焊或堆焊现象。 4、耳鼻喉科用刀各部件应装卸方便，不得有卡滞现象。耳鼻喉科用刀的铆合应牢固，当开合时，应灵活松紧适度，不得有咬口和卡住现象。铆钉不得跟动。 5、耳鼻喉科用刀硬度应在 478HV0.2-620HV0.2，两片硬度值相差不大于 45HV0.2。 6、耳鼻喉科用刀应具有良好的耐腐蚀性能，在常规条件下消毒，不得产生腐蚀现象。 |
| 34 | 耳鼻喉用开口器 | 1、耳鼻喉用开口器所用与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016标准的要求。 2、钩板、锁扣、上护齿片经热处理，其硬度为48HRC-52HRC。 3、钩板上下调节时应顺畅，无卡滞现象。 4、器械外表面光滑，杆部平直，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕。 5、表面粗糙度为：钩板和上护齿片不大于0.8μm，其余部位不大于1.6μm。 6、连接部位应牢固、平整，无松动和表面堆积物。 7、在常规条件下消毒，不得产生腐蚀现象。符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级要求。 |
| 注：具体数量单位规格型号及物品编码详见附件一。 |  |  |

附件一：

耳科

| 产品名称 | 物品编码 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 耳镜 | SK-JE | SK-JE | 把 | 2 |
| 耳用叉 | 68-2000 | SK-021511直型 | 支 | 1 |
| 耳刮匙 | 68-1634A | φ3mm 钝头 门诊用 | 支 | 1 |
| 耳钩 | 68-2032 | 1.5mm （直） | 支 | 1 |
| 耳钳 | 68-1843 | 2.0mm×6mm 横齿异物 | 把 | 1 |
| 中耳息肉钳 | 68-1816 | 杯口 0° 2.0mm | 把 | 1 |
| 耳钳 | 68-1846 | 麦粒头 3.0mm | 把 | 10 |
| 显微耳针 | 68-1958 | 直 0.5mm | 支 | 1 |
| 显微耳针 | 68-1959 | 直 0.8mm | 支 | 1 |
| 耳用吸引管 | 68-2213 | 0.8mm（负压片） | 支 | 1 |
| 耳用吸引管 | 68-2204 | 1.0mm（负压片） | 支 | 1 |
| 耳用吸引管 | 68-2205 | 1.2mm（负压片) | 支 | 1 |
| 耳用吸引管 | 68-2206 | 1.5mm (负压片） | 支 | 10 |
| 耳用吸引管 | 68-2207 | 1.8mm（负压片） | 支 | 1 |
| 耳用吸引管 | 68-2208 | 2.0mm（负压片） | 支 | 1 |
| 耳用吸引管 | 68-2210 | 2.5mm（负压片） | 支 | 1 |
| 耳用吸引管 | 68-2133 | 1.5mm（头上弯45°） | 支 | 1 |
| 耳用吸引管 | 68-2134 | 1.5mm（头下弯45°） | 支 | 1 |
| 乳突牵开器 | 68-2015-1 | 活动式 三齿×三齿 钝头 | 把 | 1 |
| 乳突牵开器 | 68-2023 | 活动式 三齿×四齿 钝头 | 把 | 1 |
| 耳剪 | 68-1827 | 直 105mm | 把 | 2 |
| 耳剪 | 68-1828 | 弯 105mm | 把 | 2 |
| 耳钩 | 68-2032 | 1.5mm （直） | 支 | 5 |
| 耳钩 | 68-2033 | 2.0mm （直） | 支 | 5 |
| 耳用刀 | 68-1940 | 6.0mm 镰状 | 支 | 4 |
| 中耳息肉钳 | 68-1820-C | 杯口 0° 1.5mm | 把 | 1 |
| 中耳息肉钳 | 68-1821-C | 杯口 45° 1.5mm | 把 | 1 |
| 耳钳 | 68-1846-C | 麦粒头3.0mm | 把 | 1 |
| 耳钳 | 68-1831-C | 麦粒头 45° 4.0mm | 把 | 1 |
| 耳钳 | 68-1822-C | 5.0mm（镫骨安装） | 把 | 1 |
| 槌骨剪 | 68-1819-C | 2.3mm | 把 | 1 |
| 耳息肉剪 | 68-1818-C | 4.0mm 直 | 把 | 1 |
| 显微耳针 | 68-1910-C | 直 | 支 | 1 |
| 显微耳钩 | 68-1912-C | 1.0mm 90° | 支 | 1 |
| 显微耳针 | 68-1951-C | 25° 短 | 支 | 1 |
| 耳钳 | 68-1814-C | 麦粒头 0° 4.0mm | 把 | 1 |
| 显微耳钩 | 68-1917-C | 1.0mm 45° | 支 | 1 |
| 显微耳钩 | 68-1919-C | 1.5mm 45° | 支 | 1 |
| 耳道皮瓣刀 | 68-1929-C | 2.0mm 45° | 支 | 1 |
| 耳道皮瓣刀 | 68-1935-C | 2.0mm 90° | 支 | 1 |
| 耳道皮瓣刀 | 68-1937-C | 2.0mm 0° | 支 | 1 |
| 耳用刀 | 68-1956-C | 5.0mm 镰状小号 | 支 | 1 |
| 耳刮匙 | 68-1941-C | 2.2mm×1.8mm 45° | 支 | 1 |
| 剥离器 | 68-1950-C | 1.8mm | 支 | 1 |
| 合计 |  |  |  | 76 |

喉科：

| 产品名称 | 物品编码 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 取鱼骨喉钳 | 66-3210 | 上开口 | 把 | 1 |
| 取鱼骨喉钳 | 66-3211 | 下开口 | 把 | 1 |
| 取鱼骨喉钳 | 66-3212 | 左开口 | 把 | 1 |
| 取鱼骨喉钳 | 66-3213 | 右开口 | 把 | 1 |
| 显微喉钳 | 66-0804 | 圆口 0° 2.0mm | 把 | 1 |
| 显微喉钳 | 66-0805 | 圆口 45° 2.0mm | 把 | 1 |
| 显微喉钳 | 66-0806 | 圆口左弯 2.0mm | 把 | 1 |
| 显微喉钳 | 66-0807 | 圆口右弯 2.0mm | 把 | 1 |
| 显微喉钳 | 66-0822 | 三角 45°2.2mm | 把 | 1 |
| 喉粘膜钳 | 66-0863 | 抓式三角 45° | 把 | 1 |
| 喉分离钳 | 66-0860 | 分离式 0° | 把 | 1 |
| 显微喉剪 | 66-0818 | 0° | 把 | 1 |
| 显微喉剪 | 66-0819 | 左弯 | 把 | 1 |
| 显微喉剪 | 66-0820 | 右弯 | 把 | 1 |
| 显微喉刀 | 66-0829-1 | 三角尖头（带手柄） | 把 | 1 |
| 吸引管 | 66-0851 | φ2×230 | 支 | 1 |
| 吸引管 | 66-0826 | φ3×230 | 支 | 1 |
| 显微喉针 | 66-3018 | 弯 | 支 | 4 |
| 显微喉剥离子 | 66-3013 | 剥离子及拉钩 | 支 | 4 |
| 耳鼻喉科用刀 | 66-3026 | 镰状 | 把 | 4 |
| 扁桃体剪 | 66-3021 | 18cm弯 | 把 | 4 |
| 扁桃体止血钳 | 66-3012 | 微弯 | 把 | 4 |
| 扁桃体止血钳 | 66-3028 | 角弯 | 把 | 4 |
| 海绵钳 | 66-3029 |  | 把 | 4 |
| 耳鼻喉科用刀 | 66-3015 |  | 把 | 2 |
| 耳鼻喉用开口器 | 66-3008 | 021101-3不带齿 | 套 | 4 |
| 支撑喉镜手术消毒盒 | 66-H0802 | 3/4 386×242×76mm | 个 | 1 |
| 合计 |  |  |  | 52 |

- 四、合同条款

1、约定

1.1词语定义务

合同中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

1.1.1合同

1.1.1.1合同文件（或称合同）：指合同、中标通知书、响应函、商务和技术偏离表、合同条款、供货要求、响应货物报价一览表、成交设备技术性能指标的详细描述、技术服务和质保期服务计划，以及其他构成合同组成部分的文件。

1.1.1.2合同：指买方和卖方共同签署的合同。

1.1.1.3中标通知书：指采购代理机构通知卖方中标的函件。

1.1.1.4响应函：指由卖方填写并签署的，名为“响应函”的函件。

1.1.1.5商务和技术偏离表：指卖方响应文件中的商务和技术偏差表。

1.1.1.6供货要求：指合同文件中名为“供货要求”的文件。

1.1.1.7成交设备技术性能指标的详细描述：指卖方响应文件中的响应设备技术性能指标的详细描述。

1.1.1.8技术服务和质保期服务计划：指卖方响应文件中的技术服务和质保期服务计划。

1.1.1.9响应货物报价一览表：指卖方响应文件中的分项报价表。

1.1.1.10其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

1.1.2合同当事人

1.1.2.1合同当事人：指买方和卖方。

1.1.2.2买方指与卖方签订合同，购买合同设备和技术服务和质保期服务的当事人，及其合法继承人。

1.1.2.3卖方指与买方签订合同，提供合同设备和技术服务和质保期服务的当事人，及其合法继承人。

1.1.3合同价格

1.1.3.1签约合同价：是签订合同时合同中写明的合同总金额。

1.1.3.2合同价格：指卖方按合同约定履行了全部合同义务后，买方应付给卖方的金额。

1.1.4合同设备：指卖方按合同约定应向买方提供的设备、装置、备品、备件、易损易耗件、配套使用的软件或其他辅助电子应用程序及技术资料，或其中任何一部分。

1.1.5技术资料：指各种纸质及电子载体的与合同设备的设计、检验、安装、调试、考核、操作、维修以及保养等有关的技术指标、规格、图纸和说明文件。

1.1.6安装：指对合同设备进行的组装、连接以及根据需要将合同设备固定在施工场地内一定的位置上，使其就位并与相关设备、工程实现连接。

1.1.7调试：指在合同设备安装完成后，对合同设备所进行的调校和测试。

1.1.8考核：指在合同设备调试完成后，对合同设备进行的用于确定其是否达到合同约定的技术性能考核指标的考核。

1.1.9验收：指合同设备通过考核达到合同约定的技术性能考核指标后，买方作出接受合同设备的确认。

1.1.10技术服务：指卖方按合同约定，在合同设备验收前，向买方提供的安装、调试服务，或者在由买方负责的安装、调试、考核中对买方进行的技术指导、协助、监督和培训等。

1.1.11质量保证期：指合同设备验收后，卖方按合同约定保证合同设备适当、稳定运行，并负责消除合同设备故障的期限。

1.1.12质保期服务：指在质量保证期内，卖方向买方提供的合同设备维护服务、咨询服务、技术指导、协助以及对出现故障的合同设备进行修理或更换的服务。

1.1.13工程

1.1.13.1工程：指在合同条款中指明的，安装运行合同设备的工程。

1.1.13.2施工场地（或称工地、施工现场）：指合同条款中指明的工程所在场所。

1.1.14天（或称日）：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。合同约定的期间的最后一天是星期日或者其他法定休假日的，以休假日的次日为期间的最后一天。

1.1.15月：按照公历月计算。合同中按月计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。合同约定的期间的最后一天是星期日或者其他法定休假日的，以休假日的次日为期间的最后一天。

1.1.16书面形式：指合同文件、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.2语言文字

合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释

1.3合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同；

（2）中标通知书；

（3）响应函；

（4）商务和技术偏离表；

（5）合同条款；

（6）供货要求；

（7）响应货物报价一览表；

（8）成交设备技术性能指标的详细描述；

（9）技术服务和质保期服务计划；

（10）其他合同文件。

1.4合同的生效变更

1.4.1买方和卖方的法定代表人（经营者、单位负责人）或其授权代表在合同上签字并加盖单位章后，合同生效。

1.4.2在合同履行过程中，如需对合同进行变更，双方应签订书面协议，并经双方法定代表人（经营者、单位负责人）或其授权代表签字并加盖单位章后生效。

1.5联络

1.5.1买卖双方应就合同履行中有关的事项及时进行联络，重要事项应通过书面形式进行联络或确认。合同履行过程中的任何联络及相关文件的签署，均应通过指定的联系人和联系方式进行。合同履行过程中，双方可以书面形式增加或变更指定联系人。

1.5.2合同履行中或与合同有关的任何联络，送达到第1.5.1项指定的联系人即视为送达。

1.5.3买方可以安排监理等相关人员作为买方人员，与卖方进行联络或参加合同设备的监造（如有）、交货前检验（如有）、开箱检验、安装、调试、考核、验收等，但应按照第1.5.1项的约定事先书面通知卖方。

1.6非主体、非关键性工作分包

1.6.1卖方将非主体、非关键性工作分包的，应向买方为履行合同承担连带责任。

1.6.2卖方与买方联系，并接受指示，负责组织全面履行合同。买方可将合同价款全部支付给卖方并视为其已适当履行了付款义务。

1.7转让

未经对方当事人书面同意，合同任何一方均不得转让其在合同项下的权利和义务。

2、合同范围

卖方应根据供货要求、成交设备技术性能指标的详细描述、技术服务和质保期服务计划等合同文件的约定向买方提供合同设备、技术服务和质保期服务。

3.合同价格与支付

3.1合同价格

3.1.1合同中载明的签约合同价包括卖方为完成合同全部义务应承担的一切成本、费用和支出以及卖方的合理利润。

3.1.2签约合同价为固定价格。

3.2合同价款的支付

买方应通过以下方式和比例向卖方支付合同价款：

标的经安装调试验收合格后一个月内一次性付清，不计利息。

3.3买方扣款的权利

当卖方应向买方支付合同项下的违约金或赔偿金时，买方有权从上述任何一笔应付款中予以直接扣除或兑付履约保证金。

4、监造及交货前检验

4.1监造

4.1.1在合同设备的制造过程中，买方可派出监造人员，对合同设备的生产制造进行监造，监督合同设备制造、检验等情况。监造的范围、方式等应符合合同条款或供货要求等合同文件的约定。

4.1.2买方监造人员可到合同设备及其关键部件的生产制造现场进行监造，卖方应予配合。卖方应免费为买方监造人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料、检测工具及出入许可等。买方监造人员的交通、食宿费用由买方承担。

4.1.3卖方制订生产制造合同设备的进度计划时，应将买方监造纳入计划安排，并提前通知买方；买方进行监造不应影响合同设备的正常生产。卖方应提前7日将需要买方监造人员现场监造事项通知买方；如买方监造人员未按通知出席，不影响合同设备及其关键部件的制造或检验，但买方监造人员有权事后了解、查阅、复制相关制造或检验记录。

4.1.4买方监造人员在监造中如发现合同设备及其关键部件不符合合同约定的标准，则有权提出意见和建议。卖方应采取必要措施消除合同设备的不符，由此造成的延误由卖方负责。

4.1.5买方监造人员对合同设备的监造，不视为对合同设备质量的确认，不影响卖方交货后买方依照合同约定对合同设备提出质量异议或退货的权利，也不免除卖方依照合同约定对合同设备所应承担的任何义务或责任。

4.2交货前检验

4.2.1合同设备交货前，卖方应会同买方代表根据合同约定对合同设备进行交货前检验并出具交货前检验记录，有关费用由卖方承担。卖方应免费为买方代表提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料、检测工具及出入许可等。买方代表的交通、食宿费用由买方承担。

4.2.2卖方应提前7日将需要买方代表检验事项通知买方；如买方代表未按通知出席，不影响合同设备的检验。若卖方未依照合同约定提前通知买方而自行检验，则买方有权要求卖方暂停发货并重新进行检验，由此造成的延误由卖方负责。

4.2.3买方代表在检验中如发现合同设备不符合合同约定的标准，则有权提出异议。卖方应采取必要措施消除合同设备的不符，由此造成的延误由卖方负责。

4.2.4买方代表参与交货前检验及签署交货前检验记录的行为，不视为对合同设备质量的确认，不影响卖方交货后买方依照合同约定对合同设备提出质量异议或退货的权利，也不免除卖方依照合同约定对合同设备所应承担的任何义务或责任。

5、包装、标记、运输和交付

5.1包装

5.1.1卖方应对合同设备进行妥善包装以满足合同设备运至施工场地及在施工场地保管的需要。包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护合同设备能够经受多次搬运、装卸、长途运输并适宜保管。

5.1.2每个独立包装箱内应附装箱清单、质量合格证、装配图、说明书、操作指南等资料。

5.1.3买方无需将包装物退还给卖方。

5.2标记

5.2.1卖方应在每一包装箱相邻的四个侧面以不可擦除的、明显的方式标记必要的装运信息和标记，以满足合同设备运输和保管的需要。

5.2.2根据合同设备的特点和运输、保管的不同要求，卖方应在包装箱上清楚地标注“小心轻放”、“此端朝上，请勿倒置”、“保持干燥”等字样和其他适当标记。对于超大超重件，卖方应在包装箱两侧标注“重心”和“起吊点”以便装卸和搬运。如果发运合同设备中含有易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则应在包装箱上标明危险品标志。

5.3运输

5.3.1卖方应自行选择适宜的运输工具及线路安排合同设备运输。

5.3.2每件能够独立运行的设备应整套装运。该设备安装、调试、考核和运行所使用的备品、备件、易损易耗件等应随相关的主机一齐装运。

5.3.3卖方应在合同设备预计启运7日前，将合同设备名称、数量、箱数、总毛重、总体积（用m³表示）、每箱尺寸（长×宽×高）、装运合同设备总金额、运输方式、预计交付日期和合同设备在运输、装卸、保管中的注意事项等预通知买方，并在合同设备启运后24小时之内正式通知买方。

5.3.4卖方在根据第5.3.3项进行通知时，如果发运合同设备中包括超大超重包装，则卖方应将超大或超重的每个包装箱的重量和尺寸通知买方；如果发运合同设备中包括易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则危险品的品名、性质、在运输、装卸、保管方面的特殊要求、注意事项和处理意外情况的方法等，也应一并通知买方。

5.4交付

5.4.1卖方应根据合同约定的交付时间和批次在施工场地车面上将合同设备交付给买方。买方对卖方交付的包装的合同设备的外观及件数进行清点核验后应签发收货清单，并自负风险和费用进行卸货。买方签发收货清单不代表对合同设备的接受，双方还应按合同约定进行后续的检验和验收。

5.4.2合同设备的所有权和风险自交付时起由卖方转移至买方合同设备交付给买方之前包括运输在内的所有风险均由卖方承担。

5.4.3买方如果发现技术资料存在短缺或损坏，卖方应在收到买方的通知后7日内免费补齐短缺或损坏的部分。如果买方发现卖方提供的技术资料有误，卖方应在收到买方通知后7日内免费替换。如由于买方原因导致技术资料丢失或损坏，卖方应在收到买方的通知后7日内补齐丢失或损坏的部分，但买方应向卖方支付合理的复制、邮寄费用。

6、开箱检验、安装、调试、考核、验收

6.1开箱检验

6.1.1合同设备交付后7日内应进行开箱检验，即合同设备数量及外观检验。买方应在开箱检验3日前将开箱检验的时间和地点通知卖方。

6.1.2履行地点：赣州市妇幼保健院。

6.1.3合同设备的开箱检验应在施工场地进行。

6.1.4开箱检验由买卖双方共同进行，卖方应自负费用派遣代表到场参加开箱检验。

6.1.5在开箱检验中，买方和卖方应共同签署数量、外观检验报告，报告应列明检验结果，包括检验合格或发现的任何短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形。

6.1.6如果卖方代表未能依约或按买方通知到场参加开箱检验，买方有权在卖方代表未在场的情况下进行开箱检验，并签署数量、外观检验报告，对于该检验报告和检验结果，视为卖方已接受，但卖方确有合理理由且事先与买方协商推迟开箱检验时间的除外。

6.1.7如开箱检验不在合同设备交付时进行，则合同设备交付以后到开箱检验之前，应由买方负责按交货时外包装原样对合同设备进行妥善保管。在开箱检验时如果合同设备外包装与交货时一致，则开箱检验中发现的合同设备的短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形，由卖方负责，卖方应补齐、更换及采取其他补救措施。如果在开箱检验时合同设备外包装不是交货时的包装或虽是交货时的包装但与交货时不一致且出现很可能导致合同设备短缺或损坏的包装破损，则开箱检验中发现合同设备短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形的风险，由买方承担，但买方能够证明是由于卖方原因或合同设备交付前非买方原因导致的除外。

6.1.8买方可以邀请第三方检测机构对合同设备进行开箱检验，第三方检测机构的检验结果对双方均具有约束力。

6.1.9开箱检验的检验结果不能对抗在合同设备的安装、调试、考核、验收中及质量保证期内发现的合同设备质量问题，也不能免除或影响卖方依照合同约定对买方负有的包括合同设备质量在内的任何义务或责任。

6.2安装、调试

6.2.1开箱检验完成后，双方应对合同设备进行安装、调试，以使其具备考核的状态。卖方按照合同约定完成合同设备的安装、调试工作；

6.2.2安装、调试中合同设备运行需要的用水、用电、其他动力和原材料（如需要）等均由买方承担。

6.2.3双方应对合同设备的安装、调试情况共同及时进行记录。

6.3考核

6.3.1安装、调试完成后，双方应对合同设备进行考核，以确定合同设备是否达到合同约定的技术性能考核指标。考核中合同设备运行需要的用水、用电、其他动力和原材料（如需要）等均由买方承担。

6.3.2如由于卖方原因合同设备在考核中未能达到合同约定的技术性能考核指标则卖方应在双方同意的期限内采取措施消除合同设备中存在的缺陷，并在缺陷消除以后，尽快进行再次考核。

6.3.3由于卖方原因未能达到技术性能考核指标时，为卖方进行考核的机会不超过三次。如果由于卖方原因，三次考核均未能达到合同约定的技术性能考核指标，则买卖双方应就合同的后续履行进行协商，协商不成的，买方有权解除合同。但如合同中约定了或双方在考核中另行达成了合同设备的最低技术性能考核指标，且合同设备达到了最低技术性能考核指标的，视为合同设备已达到技术性能考核指标，买方无权解除合同，且应接受合同设备，但卖方应按约定进行减价或向买方支付补偿金。

6.3.4如由于买方原因合同设备在考核中未能达到合同约定的技术性能考核指标，则卖方应协助买方安排再次考核。由于买方原因未能达到技术性能考核指标时，为买方进行考核的机会不超过三次。

6.3.5考核期间，双方应及时共同记录合同设备的用水、用电、其他动力和原材料（如有）的使用及设备考核情况。对于未达到技术性能考核指标的，应如实记录设备表现、可能原因及处理情况等。

6.4验收

6.4.1如合同设备在考核中达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖双方应在考核完成后7日内或专用合同条款另行约定的时间内签署合同设备验收证书一式四份，双方各持一份、采购办、采购代理各各持一份。验收日期应为合同设备达到或视为达到技术性能考核指标的日期。

6.4.2如由于买方原因合同设备在三次考核中均未能达到技术性能考核指标，买卖双方应在考核结束后7日内内签署验收款支付函。

卖方有义务在验收款支付函签署后12个月内应买方要求提供相关技术服务，协助买方采取一切必要措施使合同设备达到技术性能考核指标。买方应承担卖方因此产生的全部费用。

在上述12个月的期限内，如合同设备经过考核达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖双方应按照第6.4.1项的约定签署合同设备验收证书。

6.4.3如由于买方原因在最后一批合同设备交货后6个月内未能开始考核，则买卖双方应在上述期限届满后7日内签署验收款支付函。

卖方有义务在验收款支付函签署后6个月内应买方要求提供不超出合同范围的技术服务，协助买方采取一切必要措施使合同设备达到技术性能考核指标，且买方无需因此向卖方支付费用。

在上述6个月的期限内，如合同设备经过考核达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖双方应按照第6.4.1项的约定签署合同设备验收证书。

6.4.4在第6.4.2项和第6.4.3项情形下，卖方也可单方签署验收款支付函提交买方，如果买方在收到卖方签署的验收款支付函后14日内未向卖方提出书面异议，则验收款支付函自签署之日起生效。

6.4.5合同设备验收证书的签署不能免除卖方在质量保证期内对合同设备应承担的保证责任。

7、技术服务

7.1卖方应派遣技术熟练、称职的技术人员到施工场地为买方提供技术服务。卖方的技术服务应符合合同的约定。

7.2买方应免费为卖方技术人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料及出入许可等。卖方技术人员的交通、食宿费用由卖方承担。

7.3卖方技术人员应遵守买方施工现场的各项规章制度和安全操作规程，并服从买方的现场管理。

7.4如果任何技术人员不合格，买方有权要求卖方撤换，因撤换而产生的费用应由卖方承担。在不影响技术服务并且征得买方同意的条件下，卖方也可自负费用更换其技术人员。

8、质量保证期

8.1合同设备整体质量保证期为验收之日起12个月。在合同第6.4.2项情形下，无论合同设备何时验收，其质量保证期最长为签署验收款支付函后12个月。在合同第6.4.3项情形下，无论合同设备何时验收，其质量保证期最长为签署验收款支付函后6个月。

8.2在质量保证期内如果合同设备出现故障，卖方应自负费用提供质保期服务，对相关合同设备进行修理或更换以消除故障。更换的合同设备或关键部件的质量保证期应重新计算。但如果合同设备的故障是由于买方原因造成的，则对合同设备进行修理和更换的费用应由买方承担。

8.3质量保证期届满后，买方应在7日内向卖方出具合同设备的质量保证期届满证书。

8.4在合同第6.4.2项情形下，如在验收款支付函签署后12个月内由于买方原因合同设备仍未能达到技术性能考核指标，则买卖双方应在该12个月届满后7日内签署结清款支付函。

8.5在合同第6.4.3项情形下，如在验收款支付函签署后6个月内由于买方原因合同设备仍未进行考核或仍未达到技术性能考核指标，则买卖双方应在6个月届满后7日内签署结清款支付函。

8.6在第8.4款和第8.5款情形下，卖方也可单方签署结清款支付函提交买方，如果买方在收到卖方签署的结清款支付函后14日内未向卖方提出书面异议，则结清款支付函自签署之日起生效。

9、质保期服务

9.1卖方应为质保期服务配备充足的技术人员、工具和备件并保证提供的联系方式畅通。如果卖方未在规定时间内作出响应，则买方有权自行或委托他人解决相关问题或查找和解决合同设备的故障，卖方应承担由此发生的全部费用。

9.2如卖方技术人员需到合同设备现场进行质保期服务，则买方应免费为卖方技术人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料及出入许可等。卖方技术人员的交通、食宿费用由卖方承担。卖方技术人员应遵守买方施工现场的各项规章制度和安全操作规程，并服从买方的现场管理。

9.3如果任何技术人员不合格，买方有权要求卖方撤换，因撤换而产生的费用应由卖方承担。在不影响质保期服务并且征得买方同意的条件下，卖方也可自负费用更换其技术人员。

9.4卖方应就在施工现场进行质保期服务的情况进行记录，记载合同设备故障发生的时间、原因及解决情况等，由买方签字确认，并在质量保证期结束后提交给买方。

10、履约保证金

履约保证金自合同生效之日起生效，在合同设备验收证书或验收款支付函签署之日起28日后失效。如果卖方不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，买方有权扣划相应金额的履约保证金。

11、保证

11.1卖方保证其具有完全的能力履行本合同项下的全部义务。

11.2卖方保证其所提供的合同设备及对合同的履行符合所有应适用的法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章及其他规范性文件的强制性规定。

11.3卖方保证其对合同设备的销售不损害任何第三方的合法权益和社会公众利益。任何第三方不会因卖方原因而基于所有权、抵押权、留置权或其他任何权利或事由对合同设备主张权利。

11.4卖方保证合同设备符合合同约定的规格、标准、技术性能考核指标等，能够安全和稳定地运行，且合同设备（包括全部部件）全新、完整、未使用过。

11.5卖方保证，卖方所提供的技术资料完整、清晰、准确，符合合同约定并且能够满足合同设备的安装、调试、考核、操作以及维修和保养的需要。

11.6卖方保证合同范围内提供的备品备件能够满足合同设备在质量保证期结束前正常运行及维修的需要，如在质量保证期结束前因卖方原因出现备品备件短缺影响合同设备正常运行的，卖方应免费提供。

11.7如果在合同设备设计使用寿命期内发生合同项下备品备件停止生产的情况，卖方应事先将拟停止生产的计划通知买方，使买方有足够的时间考虑备品备件的需求量。根据买方要求，卖方应：

（1）以不高于同期市场价格或其向任何第三方销售同类产品的价格提供合同设备正常运行所需的全部备品备件。

（2）免费提供可供买方或第三方制造停产备品备件所需的全部技术资料，以便买方持续获得上述备品备件以满足合同设备在寿命期内正常运行的需要。卖方保证买方或买方委托的第三方制造及买方使用这些备品备件不侵犯任何人的知识产权。

11.8卖方保证，在合同设备设计使用寿命期内，如果卖方发现合同设备由于设计、制造、标识等原因存在足以危及人身、财产安全的缺陷，卖方将及时通知买方并及时采取修正或者补充标识、修理、更换等措施消除缺陷。

12、知识产权

12.1买方在履行合同过程中提供给卖方的全部图纸、文件和其他含有数据和信息的资料，其知识产权属于买方。

12.2买方不因签署和履行合同而享有卖方在履行合同过程中 提供给买方的图纸、文件、配套软件、电子辅助程序和其他含有数据和信息的资料的知识产权。

12.3如合同设备涉及知识产权，则卖方保证买方在使用合同设备过程中免于受到第三方提出的有关知识产权侵权的主张、索赔或诉讼的伤害。

12.4如果买方收到任何第三方有关知识产权的主张、索赔或诉讼，卖方在收到买方通知后，应以买方名义并在买方的协助下，自负费用处理与第三方的索赔或诉讼，并赔偿买方因此发生 的费用和遭受的损失。除专用合同条款另有约定外，如果卖方拒绝处理前述索赔或诉讼或在收到买方通知后28日内未作表示，买方可以自己的名义进行这些索赔或诉讼，因此发生的费用和遭受的损失均应由卖方承担。

13、保密

合同双方应对因履行合同而取得的另一方当事人的信息、资料等予以保密。未经另一方当事人书面同意，任何一方均不得为与履行合同无关的目的使用或向第三方披露另一方当事人提供的信息、资料。

合同当事人的保密义务不适用于下列信息：

（1）非因接受信息一方的过失现在或以后进入公共领域的信息；

（2）接受信息一方当事人合法地从第三方获得并且据其善意了解第三方也不对此承担保密义务的信息；

（3）法律或法律的执行要求披露的信息。

14、违约责任

14.1合同一方不履行合同义务、履行合同义务不符合约定或者违反合同项下所作保证的，应向对方承担继续履行、采取修理、更换、退货等补救措施或者赔偿损失等违约责任。

14.2卖方未能按时交付合同设备（包括仅迟延交付技术资料但足以导致合同设备安装、调试、考核、验收工作推迟的）的，应向买方支付迟延交付违约金。

迟延交付违约金的计算方法如下：

（1）从迟交的第一周到第四周，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的0.5%；

（2）从迟交的第五周到第八周，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的1%；

（3）从迟交第九周起，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的 1.5%。在计算迟延交付违约金时，迟交不足一周的按一周计算。迟延交付违约金的总额不得超过合同价格的10%。迟延交付违约金的支付不能免除卖方继续交付相关合同设备的义务，但如迟延交付必然导致合同设备安装、调试、考核、验收工作推迟的，相关工作应相应顺延。

14.3买方未能按合同约定支付合同价款的，应向卖方支付延迟付款违约金。迟延付款违约金的计算方法如下：

（1）从迟付的第一周到第四周，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的0.5%；

（2）从迟付的第五周到第八周，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的1%；

（3）从迟付第九周起，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的1.5%。在计算迟延付款违约金时，迟付不足一周的按一周计算。迟延付款违约金的总额不得超过合同价格的10%。

15、合同的解除

有下述情形之一，当事人可发出书面通知全部或部分地解除合同，合同自通知到达对方时全部或部分地解除：

（1）卖方迟延交付合同设备超过 3个月；

（2）合同设备由于卖方原因三次考核均未能达到技术性能考核指标或在合同约定了或双方在考核中另行达成了最低技术性能考核指标时均未能达到最低技术性能考核指标，且买卖双方未就合同的后续履行协商达成一致；

（3）买方迟延付款超过3个月；

（4）合同一方当事人未能履行合同项下任何其它义务（细微义务除外），或在未事先征得另一方当事人同意的情况下，从事任何可能在实质上不利影响其履行合同能力的活动，经另一方当事人书面通知后14日内未能对其行为作出补救；

（5）合同一方当事人出现破产、清算、资不抵债、成为失信被执行人等可能丧失履约能力的情形，且未能提供令对方满意的履约保证金。

16、不可抗力

16.1如果任何一方当事人受到不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响，例如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水和专用合同条款约定的其他情形，而无法履行合同项下的任何义务，则受影响的一方当事人应立即将此类事件的发生通知另一方当事人，并应在不可抗力事件发生后28日内将有关当局或机构出具的证明文件提交给另一方当事人。

16.2受不可抗力事件影响的一方当事人对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履行或不能履行不承担违约责任。但该方当事人应尽快将不可抗力事件结束或消除的情况通知另一方当事人。

16.3双方当事人应在不可抗力事件结束或其影响消除后立即继续履行其合同义务，合同期限也应相应顺延。除合同条款另有约定外，如果不可抗力事件的影响持续超过140日，则任何一方当事人均有权以书面通知解除合同。

17、争议的解决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方可通过友好协商解决。友好协商解决不成的，可在下列一种方式解决：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

合同模板

甲方: 赣州市妇幼保健院

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》等有关法律规定，依据甲方招标结果并结合本项目具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就甲方采购乙方                  事项，甲乙双方经友好协商，签订本合同并共同遵守。

一、项目概况

1、项目名称：

2、项目内容：乙方按照甲方要求完成设备的供应及安装调试，并通过验收。具体内容详见合同附件清单。

3、项目总价：

| 产品名称 | 规格型号 | 制造商名称 /产地 | 数量 | 单位 | 单价 （人民币） | 总金额 （人民币） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计： |  |  |  |  |  |  |

该合同系固定总价合同，合同总价款是指设备的产品、配件、运输、装卸、安装、调试、培训、验收、售后服务等附随服务、保修期内备品备件以及各种保险、税费等全部费用。

二、质量标准

- 乙方按合同配置清单要求，保证提供给甲方的全套系统部件和附件材料（除在合同附件中另有说明外）全部是由设备制造商原所在国的所在地工厂生产提供的原装全新、全套设备（出具原厂合格证和保修卡），进口产品需提供海关报关单，完全符合合同规定和货物原产国的质量、规格和性能要求。

2、乙方保证提供给甲方的全套系统部件和附件材料必须符合原产地国家和中国的有关法律法规和行业标准规定的质量和环保、消防等标准和要求，对人体无毒、无害、无污染。

3、乙方保证向甲方提供的有关资质材料真实有效，由此引起的责任

或费用均由乙方承担。如因设备发生医疗器械不良事件，乙方应承担全部责任和所有费用。

三、合同生效条件

合同自收取乙方履约保证金后，双方法定代表人或其授权委托代理人签字盖章之日起生效。

四、交货期限和地点

1、到货期：合同签订生效后，15天内设备送达项目地点。

设备到达项目地点时，由甲乙双方指定人员共同在场开箱清点，并按合同标的名称、型号、规格、配置、数量与装箱单核对无误，海关报关单及原产地证明资料齐全后，核对无误双方签字确认。

2、项目地点：江西省赣州市妇幼保健院指定地点 。

五、安装调试与验收

1、乙方负责免费安装、调试，于设备到达项目地点7个工作日内完成。

2、安装、调试完毕,系统正常运行达最佳性能状态，符合合同确认的

质量标准后，乙方向甲方提供全套真实、完整、齐全、有效的验收资料申请验收。

3、甲方收到验收资料后按要求组织验收。验收合格,由双方共同签署验收报告。验收不合格的由乙方负责修正或退换。

4、验收报告一式肆份,甲方、乙方、采购办、代理机构各执一份。

六、质保期及售后服务管理

1、乙方负责对甲方人员进行设备使用和保养的培训指导，提供使用保养说明书和设备零配件价目清单等资料，保证备品备件和专用耗材按与甲方确认的价目清单价格长期、及时供应，并终身提供售后服务与技术支持。

2、质量保证期：整体项目为贰年,质保期自验收合格之日起计算。

3、质量保证期内,产品出现任何质量问题乙方应无条件退换，承担由此产生的一切费用。新换设备重新安装验收合格之前，每天按总货款0.2‰计算处以违约金及对甲方进行赔偿。

4、质量保证期内,产品发生故障问题乙方应立即应答处理，2小时内到现场免费维修服务（含零配件），有备用系统的要求备用系统可独立运行。设备故障维修停机时间每次不得超过3天。

5、质量保证期内,乙方根据提供的售后服务计划书，免费做好维护保养（含所需更换的零配件、易损易耗件等），保证该设备每年95%的正常开机率，定期提供设备运行状态报告，接受甲方对维保质量的考核。

6、设备须满足接入我院Lis、Pacs、心电、手麻等相应信息系统，

打印相应报告的软、硬件条件，并无条件提供设备软件的账号及密码，并终身免费升级。

七、付款方式及乙方公司帐号

1、合同签订前，成交供应商按成交金额的10%缴纳履约保证金，即人民币（小写）：             ，（大写）：              。履约保证金由采购人收取。

2、本项目不付预付款。所有合同项目经验收合格后支付合同总价的100%，即人民币（小写）：             ，（大写）：              。同时，履约保证金自动转为质量保证金。

3、质保期结束后，甲方确认产品无质量问题，质量保证金一次性无息退还。

4、乙方公司名：

开户行：

帐  号：

八、双方权利与义务

1、甲方权利与义务

1.1  按合同确认的标的名称、型号规格、配置、数量与乙方现场核对并签字，对不合格或相关证件不齐的产品有权拒收并退回。

1.2  按照合同约定向乙方支付合同款。

1.3  组织项目验收。

1.4  按标准要求对乙方质保期内维保工作质量进行管理，并定期考核。

2、乙方权利与义务

2.1  全面履行合同，保质保量按期组织供货，并安装调试。

2.2  提供货物达到质量标准要求，和甲方共同开箱查验，提交产品有关资料。配合甲方提供资料进行整理、归档，通过项目验收。

2.3  负责按培训计划完成对人员的系列培训，提供培训资料，确保培训人员能够独立操作、管理和维护。

2.4  按要求做好质保期服务及售后服务管理工作，接受甲方监督考核。

九、违约责任

1.甲方无正当理由拒收货物、拒付货款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5‰的违约金。

2.甲方应在合同规定时间内向乙方支付货款，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。

3.乙方不能交付货物，则由乙方向甲方支付合同总价的5‰的违约金。

4.乙方逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的5‰的滞纳金，累计滞纳金不超过逾期交货部分货款总额的5%，逾期交货超过10天，甲方有权终止合同，并按第九条第3款处理。

5.乙方所交的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收设备。乙方向甲方支付货款总额的5‰的违约金。

6.如经乙方两次维修，货物仍不能达到合同约定质量标准，甲方有权退货，乙方退回全部货款，并按第九条第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

7.乙方所供货物必须权属清楚，不得侵害他人的知识产权，否则构成对甲方违约，违约金按第九条第3~4款执行。

十、合同争议的解决方式、地点

由本合同引起的任何争议,双方应尽量通过友好协商的方式解决,如

协商不成，双方一致同意向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

十一、其他

1、乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

2、未尽事宜以甲乙双方在                    进行该项目采购的

招投标文件为准（招标编号          ）。

3、本合同的附件为合同不可分割的有效组成部分，与本合同具有同等的法律效力。合同附件组成如下：

附件1：中标通知书

附件2：招投标文件（含招标过程补充通知、答疑回复等）

附件3：配置清单

4、本合同及附件一式 6 份, 采购办、代理机构、乙方各1份，甲方3份，具有同等法律效力。

甲方签章：                          乙方签章：

甲方代表:                           乙方代表:

联系电话：                          联系电话：

日    期：                          日    期：

- 第二章  附件（响应文件格式）

正（副）本

响 应 文 件

项目名称：

采购编号：

响应供应商名称（公章）

年   月   日

- 1．响应函

致：赣州市南康区环宇招标代理有限公司

（响应供应商名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：                               。我方就参加本次响应有关事项郑重声明如下：

一、我方完全理解并接受该项目谈判文件所有要求。

二、我方提交的所有响应文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方承诺按照谈判文件要求，提供采购项目的技术服务。

四、我方按谈判文件提交响应文件正本一式 1 份，副本一式 2 份。

五、我方二次报价（最终报价）为闭口价。即在响应有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

六、如果我方成交，我方将履行谈判文件中规定的各项要求以及我方响应文件的各项承诺，按《中华人民共和国合同法》及合同约定条款承担我方责任。

七、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

八、我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

九、我方同意按有关规定及谈判文件要求，缴纳足额响应保证金。

十、若我方成交，愿意按有关规定及谈判文件要求缴纳招标代理服务费。

十一、与本响应有关的一切正式往来信函请寄:

地址                                  传真

电话                                  电子邮件

法定代表人（单位负责人、经营者）（签字或印鉴章）：

响应供应商名称（公章）

年   月   日

- 2.响应货物报价一览表（格式）

响应供应商名称（公章）                      金额单位：元

| 项目名称 | 品牌型号及主要技术参数 | 数量 | 单位 | 预算单价 | 响应单价 | 响应总价 | 有无偏离 | 交货时间 | 制造商名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中耳类、咽喉类手术器械 |  | 1 | 批 | 250000.00 |  |  |  |  |  |
| 响应总价（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人（单位负责人、经营者）（签字或印鉴章）：

联系人及电话：                                年    月    日

备注:1.所投产品必须提供品牌型号、制造商名称，否则，作无效响应。

2.请各响应供应商自行保留详细报价表一份，以便最终报价使用。

3.所列预算单价为最高上限，响应供应商的二次报价（最终报价）响应单价不能超过预算最高上限，否则，作无效响应。

4.响应供应商在实际报价时，应删除预算单价。

- 3.技术规格响应/偏离表

响应供应商名称：

采购编号：

| 按谈判文件规定填写 |  |  | 按响应供应商实际内容填写 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 货物要求及规格 | 货物技术规格及配置描述 | 偏离说明 |

法定代表人（单位负责人、经营者）（签字或印鉴章）：

响应供应商名称（公章）

说明：无论有无偏离，响应供应商均应填写此表。如无偏离，则应写“无”；如有偏离，则应对偏离的情况详细填写。否则，作无效响应处理。

- 4.商务条款响应/偏离表

响应供应商名称：

采购编号：

| 序号 | 谈判的商务条款 | 响应文件的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 交货期 |  |  |
|  | 付款方式 |  |  |
|  | 质保期 |  |  |
|  | 售后服务（三、采购项目需求（二）） |  |  |

注：商务条款包括交货期、付款方式、质保期、验收及售后服务等内容。

法定代表人（单位负责人、经营者）（签字或印鉴章）：

响应供应商名称（公章）

说明：无论有无偏离，响应供应商均应填写此表。如无偏离，则应写“无”；如有偏离，则应对偏离的情况详细填写。否则，作无效响应处理。

- 5.技术文件

内容包括但不限于：

1、货物的技术规格与功能的详细说明和产品样本

2、主要外购件、配套件的型号规格和制造商明细表

3、标准附件、备品备件和专用工具等

4、响应供应商认为需要说明的其他内容（响应供应商视需要自行编写）

- 6.营业执照、税务登记证、机构代码证（三证（五证）合一的提供三证（五证）合一证件）

说明：1、必须在有效期内。

（当上述证件可以通过互联网或者相关信息系统查询的信息时，仅提供查询网址即可，无需提供证件复印件，但查询网址必须书面体现在响应文件中，否则导致的不利后果由响应供应商自行承担）（因新冠肺炎疫情影响而导致有效期到期而无法办理新证、年检等，有效期自动顺延。(恢复办理的除外)）

- 7.财务报告或银行资信证明或响应担保函

说明：1、响应供应商是法人的应提供经审计的完整的财务报告，财务报告为上一年度或截止到开启之日止在18个月内的财务报告，财务报告须由会计师事务所出具，如公司为本年度成立，则出具上一期的财务审计报告,财务报告必须是无保留意见审计报告；

2、响应供应商是法人的如没有经审计的财务报告，可提供响应供应商基本开户银行出具银行资信证明；资信证明必须有所致单位且所致单位必须为赣州市南康区环宇招标代理有限公司（银行另有规定的，从其规定），在响应文件正本中须提供原件。

3、其他组织，没有会计师事务所出具的财务报告，可以出具银行资信证明。资信证明必须有所致单位且所致单位必须为赣州市南康区环宇招标代理有限公司（银行另有规定的，从其规定），在响应文件正本中须提供原件。

（当上述证件可以通过互联网或者相关信息系统查询的信息时，仅提供查询网址即可，无需提供证件复印件，但查询网址必须书面体现在响应文件中，否则导致的不利后果由响应供应商自行承担）（因新冠肺炎疫情影响而导致有效期到期而无法办理新证、年检等，有效期自动顺延。(恢复办理的除外)）

- 8.依法缴纳税收证明

说明：1、依法缴纳税收证明是由指响应供应商税务登记证和开启截止时间前180日内缴纳增值税的凭据（税务部门加盖印章，税务部门另有规定的，从其规定）；

- 其他组织也需要提供缴纳税收的凭据；

- 依法免税的响应供应商，须提供相应文件证明其依法免税；

响应供应商在响应文件中提供依法缴纳税收证明或免税证明（免税证明包含但不限于税务部门出具的证明材料复印件或响应供应商未达到缴纳税收限额标准的加盖响应供应商公章的声明函原件）其中之一复印件加盖印章即可。

（当上述证件可以通过互联网或者相关信息系统查询的信息时，仅提供查询网址即可，无需提供证件复印件，但查询网址必须书面体现在响应文件中，否则导致的不利后果由响应供应商自行承担）（因新冠肺炎疫情影响而导致有效期到期而无法办理新证、年检等，有效期自动顺延。(恢复办理的除外)）

- 9.依法缴纳社会保障资金的相关材料

1、依法缴纳社会保障资金证明材料包括：专用收据或社会保险缴纳清单（依法征收部门加盖印章，响应供应商所在地另有规定的，从其规定）；

2、专用收据或社会保险缴纳清单必须是开启截止时间前180日内的证明材料；

3、其他组织也需要提供缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）

4、不需要缴纳社会保障资金的响应供应商，须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。

5、委托代理人必须依法缴纳社保。（须提供含有委托代理人姓名的社会保险缴纳清单或委托代理人基本养老保险个人账户对账单，如委托代理人不需要缴纳社会保险，则须提供证明材料）

（当上述证件可以通过互联网或者相关信息系统查询的信息时，仅提供查询网址即可，无需提供证件复印件，但查询网址必须书面体现在响应文件中，否则导致的不利后果由响应供应商自行承担）（因新冠肺炎疫情影响而导致有效期到期而无法办理新证、年检等，有效期自动顺延。(恢复办理的除外)）

- 10.法定代表人身份证明书（格式）

致：赣州市南康区环宇招标代理有限公司：

（法定代表人姓名）在                       （响应供应商名称）任    （职务名称）职务，是（响应供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（响应供应商公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

- 11.法定代表人授权书（格式）

致:赣州市南康区环宇招标代理有限公司

（响应供应商法定代表人名称）是                    （响应供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的响应、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人签字：      法定代表人（单位负责人、经营者）签字或印鉴章：

响应供应商名称（公章）

年  月  日

粘贴被授权人身份证明（复印件正、反两面）

- 12.响应供应商关于资格的声明函（格式）

致：赣州市南康区环宇招标代理有限公司

（响应供应商名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明采购活动前三年内，在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等重大违法记录，符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明！

法定代表人（单位负责人、经营者）（签字或印鉴章）：

响应供应商名称（公章）

年  月  日

- 13.交纳响应保证金的银行凭证（格式）

赣州市南康区环宇招标代理有限公司：

（响应供应商全称) 参加贵方组织的，项目编号为           的采购活动。按谈判文件的规定，已递交人民币（大写）  　　  元的响应保证金。

响应供应商名称：

响应供应商开户银行：

响应供应商银行帐号：

响应供应商名称（公章）

法定代表人（单位负责人、经营者）（签字或印鉴章）：

年    月    日

粘贴转账银行凭证（复印件）

注：请响应供应商认真填写银行信息，并要求与转账银行凭证的相关信息一致，采购代理机构将依据此凭证信息退还响应保证金。

开评标人员健康信息登记表

| 姓名 |  | 身份证号码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 现场测量体温 | ℃ |  |  |
| 单位名称 |  |  |  |
| 单位地址 |  |  |  |
| 个人住址 |  |  |  |
| 单位电话 |  | 个人手机 |  |
| 人员身份 | □采购人代表 □招标代理 □投标人代表 □评标专家 |  |  |
| 参加：□开标 □评标 |  | 开评标室号 |  |
| 项目编号 |  | 品目号 |  |
| 项目名称 |  |  |  |
| 个人健康情况 |  |  |  |
| 有无发热、乏力、干咳、气促情况 □有 □无 |  |  |  |
| 最近14天是否来自（或途经）疫情重点地区？ □否 □是，到达时间为： |  |  |  |
| 最近14天是否离开过江西？ □否 □是 |  |  |  |
| 最近14天是否有与来自疫情重点地区人员接触情况？ □否 □是，接触时间为： |  |  |  |
| 本人承诺以上信息真实准确。如有不实，愿承担由此引起的一切后果及法律责任。 申报人（签名）： 日期： 所在单位（公章） |  |  |  |

存在虚报或审查不严的，一经发现将严肃处理，并报有关部门依法追究责任。